FORMA 900系列超低温冰箱

维护保养注意事项

尊敬的用户：

您好！当您在使用您的仪器前，除需仔细阅读产品手册外，也请阅读本文档，以正确使用和保养您的超低温冰箱。本文档不能替代产品手册，仅对一些常见问题进行集中提示。

注意：安装条件：18~32°C 电源：220V,50Hz, 16A国标插座

  - 清洁箱体外表面

用柔软的布沾上水和肥皂液擦拭箱体外表面，再用干的布抹干。

注意：如果有水进入控制器可能会导致控制器损坏！

  - 清洁空气过滤网（空气过滤网每年至少应清理4次）

- 打开机器前面底部盖子

- 取出空气过滤网

- 用水和温和的洗涤剂清洗过滤网

- 用干毛巾将空气过滤网吸干

- 将空气过滤网装回机器，盖好盖子。

  - 清洁冷凝器（冷凝器应每年至少清洁1次，根据使用环境的状况，可以适当增加清洁的频率）

- 打开机器前面底部的盖子

- 用真空吸尘器清理冷凝器

注意：因机器在工作时，冷凝器的风扇是向里面吸气的，因此关掉机器电源并拔下插头再进行此项操作。

  - 箱体除霜

- 将箱体内的产品全部转移到别的箱体里。

- 关闭机器电源，并拔掉电源线。

- 关闭备用电池开关。

- 打开箱门，并放一些干毛巾到每层的搁板上。

- 等待霜融化和消失

- 用柔软的布扫除残留的霜和水

- 用不含氯的洗涤剂清洗腔体，再用水冲洗干净，然后用干布抹干。

- 连接好电源线，并打开机器电源

- 打开备用电池开关

- 让机器运行一个晚上，等温度达到设置温度。

- 存放样品

  - 清洁门封（每个月至少清洁1次）

用柔软的布扫除任何粘在门封上的霜、冰粒和灰尘等。

  - 真空释放孔

用干净柔软的布清除真空释放孔的任何霜、冰粒和灰尘等。

  - 更换电池（每两年更换1次）

- 打开机器前面底部的盖子

- 将电池开关打到关的位置

- 拔掉电池的连接线

- 移除旧电池，安装新电池

- 接好电池的连接线（红色正极，黑色负极）

- 将电池开关打到开的位置

- 关闭盖子

  - 储藏

参见前面的除霜步骤，待化霜完后包装储藏。

  - 校准

- 定期对箱内温度进行校准。

- 校准的频率由使用情况、环境状况，要求精度等决定。建议每年做一次。

- 校准必须由具有相关资质的专业人员进行，所用的设备也需经过校准。

仪器使用过程中有任何疑问或不正常现象，请及时联系东锐科技售后服务部门咨询，不要自行拆卸仪器。

东锐科技售后服务热线：020-83548413

感谢您对东锐的支持！